SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT STANDARD PER LABORATORI (GLE – GENERAL LAB EQUIPMENT)

CAPITOLATO TECNICO

Procedura: HT_2021_084_SDA_AS_1

Lotto 1

| ITEM | QUANTITA’ |
| --- | --- |
| # Frigorifero doppia porta (+)4°C 1400L | # 8 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| - Frigorifero da laboratorio con 2 porte in vetro auto-chiudenti, dimensioni esterne di riferimento 1400x800x2000 mm (LxPxH). - Isolamento ottimale con poliuretano espanso ecologico, privo di CFC, ad alta densità, almeno 80 mm di spessore, uniforme su tutti i lati della struttura, garantisce temperatura ottimale per conservazione del prodotto e risparmio energetico. - Access port di indicativamente 65mm, a media altezza (indicativamente, massimo 100mm da terra). - Il circuito di refrigerazione impiega un compressore ermetico silenzioso a circuito chiuso, evaporatori e condensatori sono di tipo ventilato. Gas refrigerante naturale conforme alle nuove direttive F-Gas. - Sbrinamento automatico con evaporazione dell’acqua di condensa. - Struttura interna ed esterna facilmente sanificabile. - Illuminazione Led interna. - Display frontale illuminato con visualizzazione parametri di temperatura, LED di spia che segnalano allarmi e/o errori. - Segnalazione acustica e visiva degli allarmi (max/min temperatura, mancata tensione-assenza di alimentazione, porta aperta, batteria scarica, sonde guaste, pulizia condensatore). Contatto pulito per remotizzazione degli allarmi - Lo strumento è dotato di ruote piroettanti per la movimentazione, e freni di stazionamento. - Si richiede di fornire dati su livello di rumorosità (dB-A), consumi e calore dissipato in ambiente. - Organizzazione interna degli spazi: Ogni frigorifero dovrà ospitare due sistemi per la purificazione delle proteine, e accessori, e dovrà avere le seguenti caratteristiche: - Dimensioni camera interna (ottimale): 1300x650x1500 (LxPxH) - 6 ripiani regolabili in altezza montati su guide con le seguenti caratteristiche: 2 ripiani aventi capacità di carico pari a 70kg 4 ripiani aventi capacità di carico pari a 40k I ripiani possono essere estraibili, anche parzialmente, senza che questa opzione implichi l’ancoraggio del frigorifero al muro. - Prese elettriche IP65 interne alla camera (2 prese doppie per lato) - Accessori (opzionale): asta ancorata nella camera interna, nella linea mediana, per inserire morsetti per alloggiamento colonne cromatografiche (vedi figura in allegato- le dimensioni degli strumenti sono espresse come LxHxP) |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL’ORDINE |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |