SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT STANDARD PER LABORATORI (GLE – GENERAL LAB EQUIPMENT)

CAPITOLATO TECNICO

Procedura: HT_2021_084_SDA_AS_1

Lotto 2

| ITEM | QUANTITA’ |
| --- | --- |
| Congelatore (-)20°C sottobanco | 26 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| - Congelatore da Sottobanco-Antideflagrante per laboratorio. Sistema di raffreddamento statico. Pareti laterali in acciaio inox e vano contenitore interno in acciaio ricoperto con polistirene bianco atossico. Porte reversibili, serratura disponibile. - Sbrinamento manuale. Superfici facilmente sanificanbili - Display Digitale esterno, grande e ben illuminato. - Livello di rumorosità 45dB circa - Predisposizione foro passante per sonda di temperatura aggiuntiva da sistemi datalogger (opzionale) - Dimensioni e Capacità - Dimensioni esterne di riferimento (L/P/A): 82 x 60 x 62 cm. - Capacità (valore di riferimento): 130L - Consumi energetici e sostenibilità ambientale - Valori di riferimento per I consumi: 0,926 KWh/24h. - I gas refrigeranti ecologici R600a e R290. - Allarme sonoro e memoria degli ultimi allarmi - Allarme ottico e acustico integrato segnala se la temperatura supera i limiti massimi e minimi fissati. Contatto pulito per remotizzazione degli allarmi. |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 giorni solari dalla data di ricezione dell’ordine |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |
| ITEM | QUANTITA’ |
| Frigorifero (+)4°C sottobanco | 26 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| - Frigorifero Sottobanco per laboratorio. Sistema di raffreddamento a ricircolo d’aria. Pareti laterali in acciaio inox e vano contenitore interno in acciaio ricoperto con polistirene bianco atossico. Porte reversibili, serratura disponibile. - Sbrinamento automatico. Superfici facilmente sanificabili - Display Digitale esterno, grande e ben illuminato. - Livello di rumorosità 47dB circa - Predisposizione foro passante per sonda di temperatura aggiuntiva da sistemi datalogger (opzionale) - Dimensioni e Capacità - Dimensioni esterne di riferimento (A/L/P): 82 x 60 x 62 cm. - Capacità (valore di riferimento): 130L - Consumi energetici e sostenibilità ambientale - Valori di riferimento: 0,747 KWh/24h - I gas refrigeranti ecologici R600a e R290. - Allarme sonoro e memoria degli ultimi allarmi - Allarme ottico e acustico integrato segnala se la temperatura supera i limiti massimi e minimi fissati. - Contatto pulito per remotizzazione degli allarmi. Si richiede copia digitale del manuale, italiano e inglese |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 giorni solari dalla data di ricezione dell’ordine |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |