SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT STANDARD PER LABORATORI (GLE – GENERAL LAB EQUIPMENT)

CAPITOLATO TECNICO

Procedura: HT_2021_084_SDA_AS_1

Lotto 4

Comparto freddo, criogenico

| ITEM | QUANTITA’ |
| --- | --- |
| Ultracongelatore verticale (-)80°C | 9 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| Volume interno, 700 litri circa. Capacità minima 500 scatole da 2 pollici di altezza (5 cm). Impronta a terra di riferimento (HxPxL)= 200x95x100 cm circa Coibentazione mista, pannelli sottovuoto/poliuretano, spessore indicativo di 8 cm, o sistemi analoghi ad elevate prestazioni. Pareti in acciaio rivestito resistente ai graffi e alla ruggine, facilmente sanificabili. Porta esterna isolata, provvista di guarnizioni al silicone d’alta qualità. Vani interni, con contro sportelli coibentati e con propria guarnizione/chiusura. Interno e ripiani in acciaio inossidabile. Sistema di refrigerazione dotato di due compressori a cascata ad elevata efficienza, che garantiscano ridotti consumi di energia e basso livello di rumore. A tal fine si richiede di fornire i dati seguenti: - consumi energetici (kWh/24h) = - produzione di calore (BTU/H)= - Tempo di raffreddamento, da Tambiente a -80°C = - Tempo di riscaldamento, da -80°C a -50°C (freezer 2/3 pieno) = - Tempo di riscaldamento, da - 80°C a 0°C (freezer 2/3 pieno) = - Uniformità della temperatura a -80°C: - Recupero della temperatura dopo apertura porta di 15 secondi a -80°C= - Rumore dBA (misurato a 1 mt. dalla sorgente)= - Lubrificanti del compressore biodegradabili, ad alte prestazioni - Utilizzo di gas refrigeranti naturali, e conformi alle normative CE 517/2014. - Equalizzazione automatica della pressione per ridurre il vuoto interno e diminuire il tempo di attesa per la riapertura della porta. - Interfaccia Touchscreen di controllo e monitoraggio dei parametri dell’apparecchiatura che include: - Memorizzazione di tutti gli eventi - Impostazione parametri tramite codice utente - Notifiche di allarmi - Verifica stato apparecchiatura - Trasferimento di tutti i dati e di tutti gli eventi tramite porta USB - Sistema gestione allarmi e registrazione delle temperature: Allarmi visivi e acustici: per alta/bassa temperatura, porta aperta, filtro bloccato, temperatura ambiente, mancanza di alimentazione, batteria tampone bassa, sonde di misurazione, problemi del sistema. Ritardo allarmi programmabile. - Accessi: due fori passacavo, 20 mm di diametro. - Contatto pulito per remotizzazione degli allarmi - Facilità di movimentazione (ruote con freni) - Ogni macchina deve essere dotata di rack a cassetti scorrevoli per scatole da 5,08 cm (2 pollici) Si richiede copia digitale del manuale, italiano e inglese |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 giorni solari dalla data dell’ordine |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 mesi |  |