SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT STANDARD PER LABORATORI (GLE – GENERAL LAB EQUIPMENT)

CAPITOLATO TECNICO

Procedura: HT_2021_086_SDA_AS_3

LOTTO 1

| ITEM | QUANTITA’ |
| --- | --- |
| INCUBATORI CON CONTROLLO CO2,CO2/O2 | 22 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |  |
| - Incubatore a camicia d'aria, filtrazione HEPA dell'aria all'interno della camera di incubazione e ciclo automatico di sterilizzazione a secco (140°C). Vaschetta in rame elettrolitico di evaporazione incorporata nella camera, con scarico dell'acqua. - Camera interna in acciaio inox senza saldature e senza angoli /spigoli vivi. Capacità interna della camera pari a ˜170L. - Controllo temperatura da + 5°C sopra la temperatura ambiente a + 55°C con una stabilità del +/-0,1°C e garantita uniformità (fornire dati). Per la CO2 il range operativo da 1% a 21% con un controllo di 0,1%; Per l'Ossigeno, controllo da 1% al 21% con un controllo del 0,1% per condizioni di ipossia, 5-90% per lavorare in condizioni di iperossia. - Pareti e anta frontale in vetro riscaldate per garantire la massima uniformità di temperatura all’interno della camera; la porta è dotata di proprio sensore per la misurazione della temperatura. - Ridotti tempi di recupero dei parametri (della temperatura, CO2, umidità relativa) dopo l'apertura della porta (Fornire i tempi di recupero dei parametri dopo apertura porta) - Sensori CO2 ad infrarosso / O2 di zirconio non devono essere rimossi duranti i cicli di sterilizzazione - Interfaccia Utente Touchscreen permette la visualizzazione di tutti i paramenti impostati, e operativi, livello dell'acqua di umidificazione e registrazione nel tempo di tutti i parametri ed eventuali errori di funzionamento. - La sostituzione del filtro Hepa può essere fatta dall'utilizzatore senza ausilio di utensili (nessuna vite o parete da rimuovere). La camera interna può essere periodicamente sanificata mediante l'esecuzione del ciclo automatico di sanificazione, oppure con normali decontaminanti per superfici dure - Presenza di contatti freddi, senza tensione o corrente elettrica per la remotizzazione degli allarmi presenti sullo strumento. - Porta a vetri suddivisa in TRE parti installabile anche presso il cliente finale in un secondo momento - Accessori: - Kit di impilamento e supporto su ruote per ogni 2 unità. - Filtri per gas d’ingresso e tubo di connessione alle linee del gas. - Filtri di ricambio: un filtro Hepa per la camera e un filtro per i gas. - Shaker orbitale appositamente progettato per l'impiego all'interno degli incubatori a CO2/O2, non richiede ripiano rinforzato (anche a pieno carico il peso rimane inferiore al massimo carico sostenibile dai supporti dei ripiani, senza deformazione del ripiano stesso). Lo shaker essere dotato di piastra universale (incluso tappetino in gomma), deve montare gli adattatori per micropiastre, velocità 30-300rpm, peso di riferimento 15kg, dimensioni di riferimento (PxLxH) 360 x 300 x 96 mm, timer impostabile o continuo; - Stirrer per colture cellulari, forma quadrata con 4 postazioni di agitazione per contenitori fino a 5L, velocità 5-120rpm, dimensioni di riferimento (33 x 33 x 6cm) Quotare: - N.11 Incubatori con controllo CO2 - N.10 Incubatori con controllo CO2/O2 (1-21%) - N.1 CO2/O2 Incubator (5-90%) - N.4 Shaker orbitale per incubatori a CO2/O2 (4 shaker con supporti per micropiastre per un totale di tot 24 adattatori) - N.1 Stirrer con 4 posizioni di agitazione |  |
| TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI |  |
| 60 giorni dalla data di ricezione dell’ordine |  |
| ANNI DI GARANZIA MINIMI RICHIESTI |  |
| 24 MESI |  |